Vsebina:

1. Namen

2. Področje veljavnosti

3. Pojmi

4. Odgovornosti

5. Postopek

6. Priloge

Referenčni dokumenti:

- ISO 10012

- Zakon o meroslovju

- Poslovnik kakovosti K.O.

- Dokumentacija o merilih

1. NAMEN

Opisan je postopek, ki obravnava kontrolno, merilno in preskusno opremo (v nadaljevanju tega poglavja: oprema) in določa način zagotavljanja brezhibne opreme skladno z zahtevami.

2. PODROČJE VELJAVNOSTI

Postopek velja za vso merilno opremo, ki jo uporabljamo v Mariborskem vodovodu

3. POJMI

3.1  Oprema v tem predpisu pomeni naprave za merjenje in preskušanje.

  - Skrbnik opreme je oseba, ki je skrbi za brezhibnost in uporabnost opreme.

  - Metrološko overjanje je sklop opravil potrebnih, da zagotovimo skladnost merilne opreme z zahtevami za določen namen uporabe. Vključuje: kalibracijo, potrebne nastavitve, pečatenje in označevanje.

4. ODGOVORNOST

  - Vodja števčne delavnice Mariborskega vodovoda je odgovoren za dejavnosti, ki se nanašajo na opremo števčne delavnice Mariborskega vodovoda, ki jo uporablja njegova organizacijska enota, če to ni posebej opredeljeno.

  - Skrbnik opreme je odgovoren za poslovanje z opremo in vzdrževanje metrološke overjenosti meril.

  - Uporabnik, ki pri svojem delu uporablja opremo, je odgovoren, da skrbniku opreme javi vsako spremembo stanja, ki naj se zavede v datoteko o opremi.

5. POSTOPEK

Oprema predstavlja faktor usposobljenosti Mariborskega vodovoda za kakovostno delo na vseh deklariranih področjih. Zato vodja števčne delavnice Mariborskega vodovoda trajno skrbi, da je vsa oprema v stanju, ki zagotavlja nemoteno delo. Storitve kalibracije nabavlja pri dobaviteljih, ki lahko zagotavljajo sledljivost metroloških parametrov do nacionalnega etalona. Zadolženec za opremo je poleg ostalih podatkov o opremi naveden v datoteki o tem kosu opreme. Osebju, ki sme uporabljati določen kos opreme je na razpolago tudi vsa dokumentacija o načinu dela ter vzdrževanju opreme.

5.1 Planiranje in nabava opreme

Opremo planiramo v sklopu letnega plana firme.

Na osnovi potreb podjetja pripravi skrbnik plan nabave, preveri namen in karakteristike izbranega merila.

Opremo nabavljamo v skladu s sistemskim postopkom, ki določa obvladovanje nabave v podjetju.

5.2 Prevzem opreme

Pri prevzemu opreme pregledamo, če oprema ustreza zahtevanim kriterijem, opredeljenim v nabavni dokumentaciji. Opremo lahko prevzamemo sami ali pa za to delo najamemo ustrezno organizacijo. Opremo lahko prevzemamo na svoji lokaciji ali pa na lokaciji proizvajalca dobavitelja. Prevzem skrbnik overi s podpisom in datumom na dobavnici. Kopija dobavnice je hranjena v dokumentaciji meril.

5.3 Razvrstitev opreme

Opremo razvrščamo glede na način uporabe na:

A         Zakonsko opremo (služi za obračun, zdravje, ali preprečuje veliko gospodarsko škodo

B	Tehnološko opremo (služi za meritve določenih parametrov v procesu – se kalibrira)

C	Indikatorje (minimalno vpliva na kakovost storitve)

5.4 Skrbništvo opreme

Skrbnik opreme skrbi za brezhibnost opreme. Skrbnik za opremo je dokumentiran v evidenčnem listu opreme.

5.5 Skrbništvo datotek o opremi

Datoteka o opremi je datoteka, ki vsebuje vse razpoložljive podatke o določenem kosu opreme. Neposreden dostop do datoteke ima skrbnik. V datoteki se nahajajo naslednje informacije:

- Ime in opis dela opreme,

- ime proizvajalca,

- enkratna identifikacija, (samo če proizvajalec, model, tovarniška številka ne zadostuje)

- ustrezna informacija o funkciji n.pr. kapaciteta, merilni doseg, točnost

- datum sprejema,

- stanje opreme v času sprejema (uporabljena, renovirana…),

- lokacija

- ime zadolženca za njo,

- pripadajoča dokumentacija (certifikati itd),

- navodilo za uporabo, navodila za vzdrževanje,

- informacije o okvarah, poškodbah in nepravilnemu delovanju,

- podrobnosti o vzdrževanju,

- maksimalni interval med dvema nadzoroma, program vzdrževanja ter zahteva po pogostosti posameznih vzdrževalnih posegov, zgodovina vzdrževanja.

- podrobnosti o kalibraciji (kalibracijski interval, datumi kalibracij, druge kalibracijske informacije,

- datum, ko je bil del opreme vzet iz obratovanja.

Skrbnik datoteke o opremi je odgovoren za vnos vsake spremembe stanja opreme v evidenčni list opreme in hraniti datoteko opreme. Skrbnika datoteke opreme imenuje vodja števčne delavnice Mariborskega vodovoda.

5.6 Zapisi o kalibraciji

Zapise o kalibracijah merilne opreme hranimo v števčni delavnici.

5.7 Ravnanje z neustrezno opremo

Oprema je neustrezna, če je bila preobremenjena, če ni kalibrirana (kalibracijski interval presežen), ali če obstoja sum, da ne deluje v skladu s specifikacijami.

Odgovornost vsakega uporabnika merila je, da skrbniku nemudoma javi vsak sum ali spremembo stanja opreme. Odgovornost imenovanega skrbnika konkretnega kosa opreme je, da nemudoma ukrepa v skladu s tem navodilom.

V primeru suma o neustreznosti konkretnega kosa opreme, mora skrbnik te opreme - če je mogoče - takoj preveriti brezhibnost. Če se sum izkaže kot utemeljen ali pa da opreme ne more preveriti sam:

- jo mora takoj vidno in nedvoumno označiti ter poskrbeti, da je nihče ne more uporabljati.

- organizirati mora popravilo ali kalibracijo,

- po popravilu ponovno pregledati opremo in jo dati v promet,

- v kartoteko opreme vnesti vse potrebne podatke.

5.8 Označevanje statusa opreme

Zaradi majhnega števila kosov kontrolne, merilne in preskusne opreme ni predvideno posebno označevanje statusa opreme.

5.9 Odpis opreme

# Opremo odpišemo in vzamemo iz obratovanja, če ne izpolnjuje postavljenih zahtev. To zapišemo v datoteko opreme.

# 6. Priloge

OB 7.7-1/1 Pregled merilne opreme

OB 6.4-2/11 Poročilo o kalibriranju preizkusne postaje